| 助成番号 ０４０８８９ |  | ６－２ |
| --- | --- | --- |

研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

| 研究テーマ （和文） ＡＢ | ホモダイン干渉計と零位法によるナノメートルゲージのピコメートル精度校正法 |
| --- | --- |
| 研究テーマ （欧文） ＡＺ | Calibration method of nanometer gauge with accuracy of picometer by combining homodyne interferometry and null technique |
| 研 究氏 代 表名 者 | ｶﾀｶﾅ ＣＣ | 姓） アケタガワ | 名） マサト | 研究期間 Ｂ | ２００４～ ２００６年 |
|  | 漢字 ＣＢ | 明 田 川 | 正 人 | 報告年度 ＹR | ２００６年 |
|  | ﾛｰﾏ字 ＣＺ | Aketagawa | Masato | 研究機関名 | 長岡技術科学大学 |
| 研究代表者 ＣＤ 所属機関・職名 | 明田川正人 長岡技術科学大学・工学部・助教授 |
| 概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 干渉計の入力光の位相を、ポッケルスセルで位相変調をかけ、干渉計の出力光強度を変調信号とロックイン同期検波をかけることで、干渉計の可動鏡の移動に伴う干渉縞の暗縞を、ゼロクロスさせ琉ことが出来る。すなわち、零位法により、干渉暗縞を高精度に検出できる。これが位相変調ホモダイン干渉計であり、この干渉計により、光路差が波長の整数倍（すなわち干渉縞が暗縞）のときに長さをピコメートル分解能で決定可能である。 本研究では、この位相変調ホモダイン干渉計の光源として周波数可変半導体レーザを用いた。最初に、特定の干渉暗縞を捉えロックし、同時に可動鏡を変位させる。このとき、干渉暗縞が必ずゼロとなるように半導体レーザの周波数を周波数制御エレクトロニクス（ロックインアンプと制御コントローラ）で制御する。同時に入射半導体レーザ光と基準周波数安定化HeNeレーザとのビート信号を検出し、このビート信号周波数より、半導体レーザの周波数変化を計測する。可動鏡の変位を光の周波数変化そのものから決定する手法である。メートル定義は光速度を介して周波数（時間の逆数）で決定されるので、提案する手法は、メートル標準の準拠する手法である。なお、この手法では、再隣接干渉暗縞間の周波数変化（Free Spectral Range: FSR）を予め決定する必要があるが、半導体レーザの周波数を走査し、干渉縞の正弦波的変化を検出することでこれを決定した。 提案する周波数変化から変位を検出する手法と、商用のナノゲージ（静電容量型変位計及びへテロダイン干渉測長機）を比較した。商用ナノゲージの非線形誤差及び位相補間誤差を測定することが可能となった。また、この結果から、提案する手法の分解能が10ピコメートル以下であることも判った。 |
| キーワード ＦＡ | 干渉計 | 光周波数 | ピコメートル | 周波数可変半導体レーザ |

（以下は記入しないでください。）

| 助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ |  |  |  |  | 研究課題番号 ＡＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究機関番号 ＡＣ |  |  |  |  |  | シート番号 |  |

| 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。） |
| --- |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Phase-modulation-homodyne interferometer with 10 picometer resolution using tunable laser diode |
|  | 著者名 ＧＡ | Masashi Ishige, Fumio Matsuura, Masaaki Kawasugi, Masato Aketagawa | 雑誌名 ＧＣ | International Journal of Precision Engineering and Manufacturing |
|  | ページ ＧＦ | 掲載決定 | 発行年 ＧＥ | ２ | ０ | ０ | ７ | 巻号 ＧＤ | Vol. 8 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Phase modulation homodyne interferometer with picometer resolution using tunable laser diode |
|  | 著者名 ＧＡ | Masashi Ishige, Fumio Matsuura, Masaaki Kawasugi, Masato Aketagawa | 雑誌名 ＧＣ | Proc. of the 21st Annual Meeting of the American Society for Precision Engineering, Monterey, California |
|  | ページ ＧＦ | 427～430 | 発行年 ＧＥ | ２ | ０ | ０ | ６ | 巻号 ＧＤ |  |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | 周波数可変レーザを用いたピコメートル干渉測長法の開発（第１報：装置の原理と予備実験） |
|  | 著者名 ＧＡ | 松浦文生, 石下雅史, 河杉正晃, 星野雄太, 明田川正人 | 雑誌名 ＧＣ | ２００６年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集 |
|  | ページ ＧＦ | N06 | 発行年 ＧＥ | ２ | ０ | ０ | ６ | 巻号 ＧＤ | Vol.2006S |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |
| 欧文概要 ＥＺ A method for measuring a displacement with high resolution by adjusting the optical frequency of a tunable laser diode (TLD) for an interferometer is proposed. The system is constructed by combining a phase modulation homodyne interferometer (PMHI), a TLD, frequency-tuning electronics (= a lock-in amplifier + control electronics) and a beat detection unit. To measure a displacement, the optical path difference is determined by measuring the free spectral range (FSR: a frequency difference between adjacent optical dark fringes) from the lock-in output when the optical frequency of the TLD is scanned. Comparison measurement between the proposed system and two commercial displacement sensors, a capacitive sensor and a heterodyne interferometer, was carried out to evaluate the performance of the proposed system. From the experimental results, a clear periodic error of the commercial interferometer was detected. The experimental results show that the proposed method has a high potential to measure a displacement with a resolution of 10 pm order. |